## 2.1.1_обр. MG
Magne-Gage
| обр. | Magne Gage |  | magnet#2 |  | magnet #2 | FN = | -0.441 | * | D + | 51.6054
мм | mils | D_sert | FN_sert | D_mg | FN_mg
0.264 | 10.4 | 69 | 21.1 | 69.5 | 20.9559 | SMR1363
0.366 | 14.4 | 80.5 | 16.1 | 80.5 | 16.1049
0.508 | 20 | 90 | 12 | 90 | 11.9154
0.627 | 24.7 | 94.5 | 9.9 | 94 | 10.1514
0.82 | 32.2 | 100 | 7.6 | 100 | 7.5054 | SMR1364
1.07 | 42.2 | 104.5 | 5.7 | 104 | 5.7414
1.63 | 64.2 | 109 | 3.3 | 108.5 | 3.7569
2.03 | 80 | 111.5 | 2.4 | 111 | 2.6544
MP30
| обр. |  | Magne Gage
|  |  |  | MP30 | MP30ES
mm | mils | mm | FN_sert | FN_mp30 | FN_mp30es
SRM 1363 0,264 | 10.4 | 0.264 | 21.1 | 13 | 13
0.366 | 14.4 | 0.366 | 16.1 | 9.4 | 9.3
0.508 | 20 | 0.508 | 12 | 6.5 | 6.4
0.627 | 24.7 | 0.627 | 9.9 | 5.1 | 4.9
SRM 1364 0,820 | 32.2 | 0.82 | 7.6 | 3.6 | 3.4
1.07 | 42.2 | 1.07 | 5.7 | 2.4 | 2.3
1.63 | 64.2 | 1.63 | 3.3 | 1.1 | 1.1
2.03 | 80 | 2.03 | 2.4 | 0.6 | 0.58
МК-1.2Ф
Образцы MG | [11 empty] | обр. MG
[12 empty] | N(x) | R2 |  |  | %Ф
| mm | FN_mg | F% | по шкале |  |  |  | Ф%_mk | CKO | CKO/F%_mk | FN_mg |  | степ. | квадр. | эксп. |  | FN/%Ф
SRM 1363 | 0.264 | 21.1 | 20.28 | 20.23 | 20.24 | 20.29 | 20.23 | 20.254 | 0.02881 | 0.14224 | 21.1 | МК-1.2Ф | 0.9919 | 0.9987 | 0.9831 |  | 0.9358
| 0.366 | 16.1 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.01 | 17.02 | 17.024 | 0.0089443 | 0.052539 | 16.1 | ФХ-3 | 0.9757 | 0.99996 | 0.9991 |  | 0.5497
| 0.508 | 12 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.84 | 13.9 | 13.846 | 0.030496 | 0.22025 | 12 | MagneGage | 0.9964 | 0.9898 | 0.976 |  | 1.0001
| 0.627 | 9.9 | 11.77 | 11.7 | 11.73 | 11.73 | 11.71 | 11.728 | 0.026833 | 0.22879 | 9.9 | MP30 | 0.994 | 0.9869 | 0.9833 |  | 0.5633
SRM 1364 | 0.82 | 7.6 | 9.32 | 9.33 | 9.31 | 9.33 | 9.32 | 9.322 | 0.0083666 | 0.089751 | 7.6 | MP30ES | 0.9951 | 0.9876 | 0.9814 |  | 0.5698
| 1.07 | 5.7 | 7.61 | 7.59 | 7.59 | 7.62 | 7.61 | 7.604 | 0.013416 | 0.17644 | 5.7
| 1.63 | 3.3 | 3.61 | 3.62 | 3.63 | 3.64 | 3.62 | 3.624 | 0.011402 | 0.31462 | 3.3
| 2.03 | 2.4 | 2.01 | 2.02 | 2.01 | 2.02 | 2.03 | 2.018 | 0.0083666 | 0.4146 | 2.4 |  | R2 |  | FN/%Ф
[13 empty] | квадр. | лин.
[12 empty] | МК-1.2Ф | 0.9926 | 0.9903 | 0.9358
[12 empty] | ФХ-3 | 0.9683 | 0.8935 | 0.5497
[12 empty] | MagneGage | 0.999 | 0.9996 | 1.0001
[12 empty] | MP30 | 0.997 | 0.9862 | 0.5633
[12 empty] | MP30ES | 0.9965 | 0.9888 | 0.5698
ФХ-3
|  | обр. | Magne Gage
mm | x, mm | FN_sert | шк. 20% |  |  | F%_фх | FN_sert
SRM 1363 0,264 0,264 | 0.264 | 21.1 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.4667 | 21.1
0.366 | 0.366 | 16.1 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 16.1
0.627 | 0.627 | 9.9 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 9.9
SRM 1364 0,820 0,820 | 0.82 | 7.6 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | 19.1667 | 7.6
1.07 | 1.07 | 5.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 5.7
1.63 | 1.63 | 3.3 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.7667 | 3.3
2.03 | 2.03 | 2.4 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 2.4
0.508 | 0.508 | 12 | 22.8 | 2.8 | 22.8 | 16.1333 | 12

## 2.1.2_обр. MP
Magne-Gage | нет
[20 empty] | % Ф (?) | МР30 |  | % Ф (?) |  |  | Датчик на подложке - сталь с большой проницаемостью
[20 empty] | FN (?) |  |  | FN (?) |  |  | Датчик на подожке через зазор. Как бы ФЧ
MP30 |  | В чем калибровка? | [17 empty] | паспорт | 0 | 0.05 | паспорт
|  |  |  | 50+50 |  | 174+50+50 |  | 450+50 | 450+50+50 | 450+50+50+174 |  | 1,08+0,174 | 1,08+0,45 |  | 1,99+0,45 |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.01
мм | паспорт | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.174 | 0.274 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.724 | 1.08 | 1.254 | 1.53 | 1.99 | 2.55 | 3 |  |  | 2 | 0.811 | 1.7 | 1.5 | 0.811
Прямой датчик | [18 empty] | 5 | 5.623 | 7 | 5.9 | 5.623
| СФФ | ФЧ | [16 empty] | 7 | 10.24 | 10.4 | 8.7 | 10.24
2 | 0.811 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.89 | 0.64 | 0.62 | 0.53 | 0.39 | 0.25 | 0.2 | 0.17 | - | - | - |  |  | 9 | 17.03 | 19.4 | 15 | 17.03
5 | 5.623 | 7 | 5.9 | 5 | 4 | 3.1 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.4 | 0.86 | 0.7 | 0.52 | 0.34 | 0.23 | 0.15 |  |  | 10 | 18.61 | 19.6 | 15.1 | 18.61
7 | 10.24 | 10.4 | 8.7 | 7.2 | 5.8 | 4.3 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 1.1 | 0.91 | 0.68 | 0.44 | 0.3 | 0.2 |  |  | 8 | 8.699 | 9.6 | 7.5 | 8.699
9 | 17.03 | 19.4 | 15 | 11.8 | 8.9 | 6.6 | 4.4 | 3.9 | 3.5 | 2.5 | 1.6 | 1.3 | 0.94 | 0.59 | 0.41 | 0.28
10 | 18.61 | 19.6 | 15.1 | 12.1 | 9.2 | 6.8 | 4.6 | 4.1 | 3.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 | 0.99 | 0.65 | 0.45 | 0.32
8 | 8.699 | 9.6 | 7.5 | 6.5 | 5.1 | 3.9 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 0.84 | 0.64 | 0.43 | 0.29 | 0.2
[20 empty] | % Ф (?) | FMP30 | [5 empty] | % Ф (?)
[20 empty] | FN (?) | [6 empty] | FN (?)
FMP30 |  | В чем калибровка? | [17 empty] | паспорт | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | паспорт
|  |  |  | 50+50 |  | 174+50+50 |  | 450+50 | 450+50+50 | 450+50+50+174 |  | 1,08+0,174 | 1,08+0,45 |  | 1,99+0,45 | [5 empty] | Прямой датчик |  | Г-образный датчик |  | Удлиненный датчик
мм | паспорт | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.174 | 0.274 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.724 | 1.08 | 1.254 | 1.53 | 1.99 | 2.55 | 3 |  |  |  | СФФ | ФЧ |  | ФЧ |  | ФЧ |  | СФФ
Прямой датчик | [18 empty] | 2 | 0.811 | 1.7 | 1.5 | 1.72 | 1.52 | 1.6 | 1.42 | 0.811
| СФФ | ФЧ | [16 empty] | 5 | 5.623 | 8 | 6.7 | 7.53 | 6.39 | 7.78 | 6.23 | 5.623
2 | 0.811 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.93 | 0.68 | 0.64 | 0.56 | 0.43 | 0.26 | 0.21 | 0.15 | - | - | - |  |  | 7 | 7.03 | 10 | 8.5 | 10 | 7.9 | 9.84 | 7.94 | 7.03
5 | 5.623 | 8 | 6.7 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 0.99 | 0.79 | 0.6 | 0.38 | 0.26 | 0.17 |  |  | 9 | 17.03 | 16.6 | 13 | 17.1 | 13.18 | 16.55 | 13.45 | 17.03
7 | 7.03 | 10 | 8.5 | 7.1 | 5.7 | 4.3 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 0.68 | 0.43 | 0.29 | 0.19 |  |  | 10 | 18.61 | 18.1 | 14.1 | 18.44 | 14.19 | 18.82 | 14.08 | 18.61
9 | 17.03 | 16.6 | 13 | 10.6 | 8.6 | 6.3 | 4.4 | 3.9 | 3.6 | 2.6 | 1.6 | 1.3 | 0.95 | 0.58 | 0.43 | 0.29 |  |  | 8 | 8.699 | 9.1 | 7.4 | 9.15 | 7.82 | 9.52 | 7.62 | 8.699
10 | 18.61 | 18.1 | 14.1 | 11.3 | 9 | 6.7 | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 2.8 | 1.7 | 1.4 | 1 | 0.64 | 0.41 | 0.27
8 | 8.699 | 9.1 | 7.4 | 6.5 | 5.2 | 4.1 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 0.92 | 0.65 | 0.43 | 0.29 | 0.21
Г-образный датчик |  |  |  | среднее из 5 измерений
| СФФ | ФЧ
2 | 0.811 | 1.72 | 1.52 | 1.35 | 1.15 | 0.92 | 0.67 | 0.62 | 0.56 | 0.44 | 0.28 | 0.22 | 0.15 | 0.1 | - | -
5 | 5.623 | 7.53 | 6.39 | 5.41 | 4.48 | 3.5 | 2.44 | 2.22 | 2.06 | 1.56 | 0.97 | 0.78 | 0.58 | 0.38 | 0.25 | 0.18
7 | 7.03 | 10 | 7.9 | 6.56 | 5.49 | 4.34 | 2.85 | 2.57 | 2.34 | 1.87 | 1.18 | 0.93 | 0.7 | 0.45 | 0.31 | 0.21
9 | 17.03 | 17.1 | 13.18 | 10.84 | 8.56 | 6.22 | 4.4 | 3.95 | 3.63 | 2.64 | 1.63 | 1.3 | 0.98 | 0.62 | 0.42 | 0.29
10 | 18.61 | 18.44 | 14.19 | 11.5 | 9.06 | 6.56 | 4.61 | 4.14 | 3.72 | 2.77 | 1.71 | 1.31 | 1.02 | 0.66 | 0.46 | 0.31
8 | 8.699 | 9.15 | 7.82 | 6.63 | 5.16 | 4.11 | 2.8 | 2.52 | 2.2 | 1.69 | 1.08 | 0.86 | 0.64 | 0.4 | 0.28 | 0.19
Удлиненный датчик |  |  |  | среднее из 5 измерений
| СФФ | ФЧ
2 | 0.811 | 1.6 | 1.42 | 1.26 | 1.08 | 0.9 | 0.69 | 0.62 | 0.58 | 0.46 | 0.32 | 0.28 | 0.23 | 0.18 | 0.16 | 0.12
5 | 5.623 | 7.78 | 6.23 | 5.26 | 4.18 | 3.25 | 2.4 | 2.1 | 1.91 | 1.69 | 0.95 | 0.78 | 0.59 | 0.42 | 0.31 | 0.23
7 | 7.03 | 9.84 | 7.94 | 6.45 | 5.04 | 3.83 | 2.74 | 2.45 | 2.27 | 1.64 | 1.06 | 0.87 | 0.67 | 0.46 | 0.34 | 0.27
9 | 17.03 | 16.55 | 13.45 | 10.82 | 8.25 | 5.98 | 4.03 | 3.64 | 3.26 | 2.39 | 1.48 | 1.18 | 0.91 | 0.61 | 0.45 | 0.33
10 | 18.61 | 18.82 | 14.08 | 11.58 | 9.09 | 6.33 | 4.21 | 3.76 | 3.42 | 2.48 | 1.35 | 1.24 | 0.95 | 0.61 | 0.47 | 0.32
8 | 8.699 | 9.52 | 7.62 | 6.33 | 5.1 | 3.74 | 2.68 | 2.44 | 2.18 | 1.61 | 1.05 | 0.82 | 0.66 | 0.45 | 0.33 | 0.26
МК-1.2Ф
0=0,01 |  |  |  | 50+50 |  | 174+50+50 |  | 450+50 | 450+50+50 | 450+50+50+174 |  | 1,08+0,174 | 1,08+0,45 |  | 1,99+0,45 |  |  |  | % Ф (?) | МК-1.2Ф | [5 empty] | % Ф (?) |  | Датчик на подложке МР30 - сталь с большой проницаемостью
мм | паспорт | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.174 | 0.274 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.724 | 1.08 | 1.254 | 1.53 | 1.99 | 2.55 | 3 |  |  | FN (?) | № 0805 |  | № 0814 |  | № 0812 |  | FN (?) |  | Датчик на подожке через зазор. Как бы ФЧ
МК-1.2Ф № 0805 | СФФ | [17 empty] | паспорт | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | паспорт
1 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 1 | 0.01 | [6 empty] | 0.01
2 | 0.811 | 0.95 | 0.94 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.7 | 0.68 | 0.67 | 0.6 | 0.45 | 0.41 | 0.34 | 0.24 | 0.18 | 0.12 |  | 2 | 0.811 | 0.95 | 0.94 | 0.66 | 0.64 | 0.91 | 0.9 | 0.811
5 | 5.623 | 5.1 | 4.91 | 4.75 | 4.57 | 4.26 | 3.88 | 3.84 | 3.64 | 3.24 | 2.56 | 2.39 | 1.99 | 1.46 | 1.07 | 0.79 |  | 5 | 5.623 | 5.1 | 4.91 | 4.81 | 4.57 | 5.17 | 4.93 | 5.623
7 | 7.03 | 6.86 | 6.6 | 6.42 | 6.12 | 5.63 | 5.03 | 4.91 | 4.78 | 4.22 | 3.36 | 3.09 | 2.52 | 1.9 | 1.43 | 1.04 |  | 7 | 7.03 | 6.86 | 6.6 | 6.31 | 6.05 | 6.67 | 6.45 | 7.03
9 | 17.03 | 17.1 | 16.45 | 15.49 | 14.31 | 13.08 | 11.3 | 10.76 | 10.38 | 9.06 | 7.06 | 6.25 | 5.16 | 3.7 | 2.72 | 1.92 |  | 9 | 17.03 | 17.1 | 16.45 | 16.25 | 15.32 | 17.05 | 16.1 | 17.03
10 | 18.61 | 19.4 | 17.95 | 16.95 | 15.74 | 14.3 | 12.3 | 11.74 | 11.24 | 9.88 | 7.62 | 6.63 | 5.46 | 3.98 | 2.92 | 2.06 |  | 10 | 18.61 | 19.4 | 17.95 | 18.52 | 17.27 | 19.48 | 18.2 | 18.61
8 | 8.699 | 9.15 | 8.88 | 8.45 | 7.85 | 7.16 | 6.26 | 6.06 | 5.78 | 5.09 | 3.93 | 3.42 | 2.77 | 1.98 | 1.42 | 0.98 |  | 8 | 8.699 | 9.15 | 8.88 | 9 | 8.58 | 9.37 | 9.01 | 8.699
МК-1.2Ф № 0814
1 | 0.01
2 | 0.811 | 0.66 | 0.64 | 0.6 | 0.59 | 0.53 | 0.42 | 0.4 | 0.39 | 0.34 | 0.22 | 0.2 | 0.13 | 0.07 | 0.02 | 0.01
5 | 5.623 | 4.81 | 4.57 | 4.41 | 4.19 | 3.85 | 3.42 | 3.24 | 3.16 | 2.76 | 2.24 | 1.92 | 1.57 | 1.09 | 0.79 | 0.48
7 | 7.03 | 6.31 | 6.05 | 5.77 | 5.54 | 5.02 | 4.48 | 4.33 | 4.15 | 3.69 | 2.95 | 2.58 | 2.13 | 1.5 | 1.09 | 0.72
9 | 17.03 | 16.25 | 15.32 | 14.64 | 13.53 | 12.33 | 10.69 | 10.24 | 9.8 | 8.47 | 6.55 | 5.77 | 4.64 | 3.29 | 2.33 | 1.58
10 | 18.61 | 18.52 | 17.27 | 16.43 | 15.1 | 13.74 | 11.81 | 11.21 | 10.78 | 9.34 | 7.14 | 6.27 | 5.06 | 3.6 | 2.52 | 1.73
8 | 8.699 | 9 | 8.58 | 8.35 | 7.77 | 7.05 | 6.12 | 5.89 | 5.66 | 4.87 | 3.66 | 3.11 | 2.53 | 1.7 | 1.12 | 0.71
|  |  |  | 50+50 |  | 174+50+50 |  | 450+50 | 450+50+50 | 450+50+50+174 |  | 1,08+0,174 | 1,08+0,45 |  | 1,99+0,45
| паспорт | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.174 | 0.274 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.724 | 1.08 | 1.254 | 1.53 | 1.99 | 2.55 | 3
МК-1.2Ф № 0812 | СФФ
1 | 0.01
2 | 0.811 | 0.91 | 0.9 | 0.86 | 0.81 | 0.77 | 0.68 | 0.66 | 0.61 | 0.54 | 0.44 | 0.38 | 0.31 | 0.23 | 0.16 | 0.11
5 | 5.623 | 5.17 | 4.93 | 4.75 | 4.44 | 4.16 | 3.71 | 3.66 | 3.48 | 3.18 | 2.48 | 2.26 | 1.87 | 1.34 | 1.01 | 0.7
7 | 7.03 | 6.67 | 6.45 | 6.16 | 5.88 | 5.56 | 4.88 | 4.75 | 4.49 | 4.03 | 3.27 | 2.94 | 2.39 | 1.78 | 1.3 | 0.95
9 | 17.03 | 17.05 | 16.1 | 15.27 | 14.39 | 13.01 | 11.22 | 10.77 | 10.27 | 9.01 | 6.94 | 6.1 | 4.99 | 3.57 | 2.55 | 1.8
10 | 18.61 | 19.48 | 18.2 | 17.21 | 15.97 | 14.41 | 12.4 | 11.74 | 11.35 | 9.86 | 7.56 | 6.63 | 5.42 | 3.87 | 2.82 | 1.95
8 | 8.699 | 9.37 | 9.01 | 8.61 | 8.01 | 7.36 | 6.37 | 6.17 | 5.93 | 5.14 | 3.95 | 3.45 | 2.78 | 1.93 | 1.36 | 0.92
МФ-51НЦ
0=0,01 |  |  |  | 50+50 |  | 174+50+50 |  | 450+50 | 450+50+50 | 450+50+50+174 |  | 1,08+0,174 | 1,08+0,45 |  | 1,99+0,45 |  |  |  | % Ф (?) | МФ-51НЦ |  |  |  | % Ф (?) |  | Датчик на подложке - сталь с большой проницаемостью
мм | паспорт | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.174 | 0.274 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.724 | 1.08 | 1.254 | 1.53 | 1.99 | 2.55 | 3 |  |  | FN (?) | № 100 … |  | № 0912 … |  | FN (?) |  | Датчик на подожке через зазор. Как бы ФЧ
МФ-51НЦ № 1002109 |  | ОАО "Воткинский завод" г. Воткинск, ИНН 1828020110 | [16 empty] | паспорт | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | паспорт
2 | 0.811 | 1.11 | 1.02 | 0.98 | 0.88 | 0.81 | 0.74 | 0.61 | 0.54 | 0.46 | 0.35 | 0.31 | 0.24 | - | - | - |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.01
5 | 5.623 | 4.6 | 4.14 | 3.8 | 3.39 | 2.91 | 2.38 | 2.24 | 2.13 | 1.82 | 1.37 | 1.23 | 1.02 | 0.79 | 0.66 | 0.46 |  | 2 | 0.811 | 1.11 | 1.02 | 0.95 | 0.9 | 0.811
7 | 10.24 | 7.07 | 6.01 | 5.34 | 4.69 | 4.08 | 3.31 | 3.14 | 2.98 | 2.51 | 1.88 | 1.61 | 1.37 | 1.06 | 0.83 | 0.66 |  | 5 | 5.623 | 4.6 | 4.14 | 3.87 | 3.4 | 5.623
9 | 17.03 | 12.13 | 9.97 | 8.75 | 8.1 | 6.5 | 5.1 | 4.86 | 4.31 | 3.66 | 2.83 | 2.46 | 2.07 | 1.52 | 1.27 | 0.92 |  | 7 | 10.24 | 7.07 | 6.01 | 6.13 | 5.16 | 7.03
10 | 18.61 | 12.45 | 10.57 | 9.67 | 8.49 | 7.3 | 5.33 | 5.14 | 4.69 | 4.03 | 3.09 | 2.69 | 2.23 | 1.73 | 1.36 | 1.02 |  | 9 | 17.03 | 12.13 | 9.97 | 10.9 | 9.45 | 17.03
8 | 8.699 | 6.42 | 5.32 | 5.02 | 4.33 | 3.76 | 3.1 | 2.94 | 2.72 | 2.31 | 1.76 | 1.55 | 1.24 | 1.13 | 0.85 | 0.8 |  | 10 | 18.61 | 12.45 | 10.57 | 10.83 | 9.67 | 18.61
[18 empty] | 8 | 8.699 | 6.42 | 5.32 | 5.1 | 4.4 | 8.699
2012-08-30
МФ-51НЦ № 0912108 |  | ОАО "Нижегородский машиностроительный завод" г. Н.Новгород
2 | 0.811 | 0.95 | 0.9 | 0.84 | 0.77 | 0.63 | 0.5 | 0.41 | 0.32 | 0.23 | 0.2 | - | - | - | - | -
5 | 5.623 | 3.87 | 3.4 | 3.13 | 2.75 | 2.56 | 1.95 | 1.83 | 1.7 | 1.42 | 1.04 | 0.9 | 0.73 | 0.35 | 0.2 | -
7 | 10.24 | 6.13 | 5.16 | 4.54 | 3.8 | 3.33 | 2.68 | 2.41 | 2.3 | 1.96 | 1.43 | 1.22 | 0.98 | 0.71 | 0.36 | 0.2
9 | 17.03 | 10.9 | 9.45 | 8.19 | 6.81 | 5.5 | 4.15 | 3.93 | 3.65 | 2.8 | 2.2 | 1.92 | 1.6 | 1.16 | 0.87 | 0.63
10 | 18.61 | 10.83 | 9.67 | 8.37 | 7.1 | 5.84 | 4.39 | 4.15 | 3.87 | 3.23 | 2.4 | 1.95 | 1.64 | 1.26 | 1.02 | 0.85
8 | 8.699 | 5.1 | 4.4 | 4 | 3.92 | 3.33 | 2.72 | 2.49 | 2.21 | 2 | 1.52 | 1.32 | 1.08 | 0.93 | 0.65 | 0.54
МФ-10И | [18 empty] | % Ф (?) | МФ-10И |  |  |  | % Ф (?)
[19 empty] | FN (?) | № 62 |  | № 47 |  | FN (?) |  | Датчик на подложке - сталь с большой проницаемостью
0=0,01 |  |  |  | 50+50 |  | 174+50+50 |  | 450+50 | 450+50+50 | 450+50+50+174 |  | 1,08+0,174 | 1,08+0,45 |  | 1,99+0,45 |  |  |  | паспорт | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | паспорт |  | Датчик на подожке через зазор. Как бы ФЧ
мм | паспорт | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.174 | 0.274 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.724 | 1.08 | 1.254 | 1.53 | 1.99 | 2.55 | 3 |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.01
МФ-10И №62 СвердНИИхиммаш | [17 empty] | 2 | 0.811 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.811
предел 60 | [17 empty] | 5 | 5.623 | 15 | 13 | 16 | 15 | 5.623
1 | 0.01 | 0 | [15 empty] | 7 | 10.24 | 23 | 19.5 | 23 | 21.5 | 10.24
2 | 0.811 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 9 | 17.03 | 36.5 | 30.5 | 39 | 32.5 | 17.03
5 | 5.623 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8.5 | 8 | 7.5 | 6 | 4.5 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 1 |  | 10 | 18.61 | 37 | 34 | 40 | 36 | 18.61
7 | 10.24 | 23 | 19.5 | 17 | 16.5 | 14.5 | 12 | 11 | 10.5 | 9 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 2 |  | 8 | 8.699 | 17 | 15 | 20 | 17.5 | 8.699
9 | 17.03 | 36.5 | 30.5 | 26 | 25.5 | 22 | 17 | 16.5 | 16 | 13 | 9.5 | 8 | 6.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5
10 | 18.61 | 37 | 34 | 30 | 26.5 | 23 | 19 | 18 | 17 | 14 | 10.5 | 9 | 7 | 5.5 | 3 | 3
8 | 8.699 | 17 | 15 | 14.5 | 13 | 11 | 8.5 | 8 | 7.5 | 6.5 | 5 | 4 | 3.5 | 2 | 1.5 | 1
МФ-10И №47 ОАО "Нижнетуринский машиностроительный завод "ВЕНТА", г. Нижняя Тура
предел 60
1 | 0.01 | 0
2 | 0.811 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2
5 | 5.623 | 16 | 15 | 14 | 12.5 | 11 | 9.5 | 9 | 8.5 | 7 | 5.5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 2
7 | 10.24 | 23 | 21.5 | 20 | 18.5 | 15.5 | 12.5 | 11.5 | 11 | 9.5 | 7 | 6.5 | 6 | 4.5 | 4 | 2.5
9 | 17.03 | 39 | 32.5 | 29 | 26.5 | 23 | 19 | 17.5 | 17 | 13.5 | 11 | 9.5 | 8 | 6 | 5 | 4
10 | 18.61 | 40 | 36 | 33 | 29 | 24.5 | 20.5 | 19.5 | 18 | 16 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5
8 | 8.699 | 20 | 17.5 | 16 | 15 | 13 | 10.5 | 10 | 9.5 | 8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 3.5 | 3 | 2
МВП-2М |  | Подложка для задания ФЧ от МР30
0=0,01 |  |  |  | 50+50 |  | 174+50+50 |  | 450+50 | 450+50+50 | 450+50+50+174 |  | 1,08+0,174 | 1,08+0,45 |  | 1,99+0,45
мм | паспорт | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.174 | 0.274 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.724 | 1.08 | 1.254 | 1.53 | 1.99 | 2.55 | 3 | мм
Подложка для уст-ки Феритного Числа |  | 33.77 | 30.78 | 22.86 | 17.26 | 13.08 | 9.47 | 8.81 | 8.17 | 6.6 | 4.78 | 4.2 | 3.46 | 2.66 | 2.19 | 1.84
2 | 0.811
5 | 5.623
7 | 10.24
9 | 17.03 | 12.67 | 11.04 | 9.37 | 8.23 | 6.75 | 5.5 | 5.11 | 4.79 | 4.15 | 3.16 | 2.79 | 2.42 | 1.96 | 1.67 | 1.44
10 | 18.61 | 13.59 | 11.38 | 9.91 | 8.55 | 7.18 | 5.72 | 5.38 | 5.05 | 4.31 | 3.31 | 2.95 | 2.54 | 2.06 | 1.73 | 1.48
зазор
8 | 8.699 | 5.9 | 5.43 | 5.13 | 4.52 | 3.98 | 3.34 | 3.14

## 2.1.3_обр. FN
Образцы Teledyne McKay №028В
Magne-Gage | нет
MP30
|  |  |  | %Ф |  | 50+50 |  | 174+50+50 |  | 450+50 | 450+50+50 | 450+50+50+174 |  | 1,08+0,174 | 1,08+0,45 |  | 1,99+0,45
|  |  |  | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.174 | 0.274 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.724 | 1.08 | 1.254 | 1.53 | 1.99 | 2.55 | 3
2013-06-19 |  | FN_англ | Ф%_англ
MP30 | 68-3 Fn 2.8 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.98 | 0.89 | 0.76 | 0.54 | 0.48 | 0.45 | 0.31 | 0.2 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | - | -
№ SN030003717 | 70-2 Fn 5.3 | 5.3 | 2.71 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0.85 | 0.77 | 0.73 | 0.56 | 0.35 | 0.27 | 0.2 | 0.12 | 0.09 | -
| 57-6 Fn 7.8 | 7.8 | 4.11 | 4.2 | 3.4 | 2.8 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 0.99 | 0.93 | 0.73 | 0.47 | 0.38 | 0.28 | 0.16 | 0.11 | 0.08
| 58-3 Fn 12.2 | 12.2 | 6.67 | 6.8 | 5.1 | 4.1 | 3.1 | 2.3 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0.93 | 0.63 | 0.52 | 0.39 | 0.24 | 0.16 | 0.1
| 43-1 Fn 17.7 | 17.7 | 9.92 | 9.9 | 7.5 | 5.8 | 4.4 | 3 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 0.61 | 0.46 | 0.3 | 0.2 | 0.14
| 42-1 Fn 18.6 | 18.6 | 10.27 | 10 | 7.5 | 5.8 | 4.4 | 3.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 0.61 | 0.46 | 0.3 | 0.2 | 0.13
| 61-2 Fn 21.6 | 21.6 | 12.39 | 12.3 | 9 | 7.1 | 5.3 | 3.7 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.3 | 0.82 | 0.68 | 0.43 | 0.34 | 0.22 | 0.15
| 34-5 Fn 23.7 | 23.7 | 13.72 | 13.7 | 9.6 | 7.6 | 5.6 | 3.8 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 0.85 | 0.71 | 0.54 | 0.35 | 0.24 | 0.17
МК-1.2Ф |  |  |  | %Ф |  | 50+50 |  | 174+50+50 |  | 450+50 | 450+50+50 | 450+50+50+174 |  | 1,08+0,174 | 1,08+0,45 |  | 1,99+0,45
|  |  |  | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.174 | 0.274 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.724 | 1.08 | 1.254 | 1.53 | 1.99 | 2.55 | 3
2013-01-16 |  | FN_англ | Ф%_англ
МК-1.2Ф | 68-3 Fn 2.8 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 1.27 | 1.16 | 1.12 | 1.05 | 0.89 | 0.86 | 0.79 | 0.68 | 0.57 | 0.53 | 0.44 | 0.3 | 0.21 | 0.13
№ 0812 | 70-2 Fn 5.3 | 5.3 | 2.71 | 2.25 | 2.17 | 2.04 | 1.98 | 1.74 | 1.59 | 1.5 | 1.35 | 1.23 | 1.13 | 0.9 | 0.78 | 0.56 | 0.38 | 0.24
средний | 57-6 Fn 7.8 | 7.8 | 4.11 | 3.9 | 3.69 | 3.53 | 3.57 | 3.21 | 2.96 | 2.83 | 2.73 | 2.32 | 1.8 | 1.57 | 1.31 | 1.08 | 0.79 | 0.54
| 58-3 Fn 12.2 | 12.2 | 6.67 | 7.15 | 6.59 | 6.53 | 5.88 | 5.69 | 4.9 | 4.92 | 4.37 | 3.91 | 3.38 | 3.1 | 2.71 | 1.95 | 1.4 | 0.87
| 43-1 Fn 17.7 | 17.7 | 9.92 | 10.05 | 9.99 | 8.94 | 8.67 | 7.88 | 6.93 | 6.45 | 6.46 | 5.41 | 4.45 | 3.84 | 3.46 | 2.59 | 1.86 | 1.25
| 42-1 Fn 18.6 | 18.6 | 10.27 | 10.54 | 10.12 | 9.69 | 8.98 | 8.58 | 7.4 | 6.92 | 6.41 | 5.66 | 4.9 | 4.21 | 3.35 | 2.63 | 1.89 | 1.33
| 61-2 Fn 21.6 | 21.6 | 12.39 | 12.8 | 12.35 | 11.49 | 10.84 | 9.88 | 8.82 | 8.62 | 8.54 | 7.23 | 5.96 | 5.27 | 4.53 | 3.12 | 2.21 | 1.62
| 34-5 Fn 23.7 | 23.7 | 13.72 | 13.74 | 13.05 | 12.29 | 11.54 | 10.9 | 9.95 | 9.52 | 9.31 | 8.37 | 6.05 | 5.4 | 4.53 | 3.25 | 2.3 | 1.45
| 0=0,01 |  |  | %Ф |  | 50+50 |  | 174+50+50 |  | 450+50 | 450+50+50 | 450+50+50+174 |  | 1,08+0,174 | 1,08+0,45 |  | 1,99+0,45
| мм |  | паспорт | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.174 | 0.274 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.724 | 1.08 | 1.254 | 1.53 | 1.99 | 2.55 | 3
2012-12-13 |  | FN_англ | Ф%_англ | [15 empty] | FN_англ
МК-1.2Ф | 68-3 Fn 2.8 | 2.8 | 1.3 | 1.13 | 1.11 | 1.05 | 1.05 | 0.91 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.68 | 0.53 | 0.46 | 0.36 | 0.25 | 0.21 | 0.12 | 2.8
№ 1121 | 70-2 Fn 5.3 | 5.3 | 2.71 | 2.36 | 2.2 | 2.05 | 1.94 | 1.73 | 1.65 | 1.59 | 1.55 | 1.35 | 1.09 | 0.92 | 0.77 | 0.54 | 0.36 | 0.22 | 5.3
| 57-6 Fn 7.8 | 7.8 | 4.11 | 3.7 | 3.68 | 3.56 | 3.5 | 3.13 | 2.91 | 2.76 | 2.6 | 2.2 | 1.92 | 1.63 | 1.38 | 0.93 | 0.73 | 0.48 | 7.8
| 58-3 Fn 12.2 | 12.2 | 6.67 | 7.62 | 7.33 | 7.04 | 6.68 | 6.1 | 5.61 | 5.36 | 5.21 | 4.63 | 3.66 | 3.18 | 2.79 | 1.96 | 1.45 | 1.03 | 12.2
| 43-1 Fn 17.7 | 17.7 | 9.92 | 10.12 | 9.5 | 9.2 | 8.66 | 7.97 | 7.03 | 6.92 | 6.71 | 6.02 | 4.46 | 3.94 | 3.39 | 2.3 | 1.53 | 1.2 | 17.7
| 42-1 Fn 18.6 | 18.6 | 10.27 | 10.4 | 10.01 | 9.48 | 9.23 | 8.35 | 7.43 | 7.3 | 7.05 | 6.28 | 4.95 | 4.39 | 3.67 | 2.7 | 1.93 | 1.38 | 18.6
| 61-2 Fn 21.6 | 21.6 | 12.39 | 12.85 | 12.13 | 11.84 | 10.62 | 10.25 | 8.91 | 8.56 | 8.23 | 7.36 | 5.31 | 5.15 | 3.87 | 3.06 | 2.15 | 1.55 | 21.6
| 34-5 Fn 23.7 | 23.7 | 13.72 | 14.5 | 14.11 | 13.37 | 12.61 | 11.64 | 10.35 | 9.83 | 9.21 | 8.24 | 6.62 | 5.81 | 4.79 | 3.45 | 2.43 | 1.75 | 23.7
2013-02-04 |  | FN_англ | Ф%_англ | %Ф | [14 empty] | FN_англ
МК-1.2Ф | 68-3 Fn 2.8 | 2.8 | 1.3 | 1.33 | 1.25 | 1.19 | 1.16 | 1.03 | 0.9 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.5 | 0.51 | 0.42 | 0.28 | 0.19 | 0.12 | 2.8
№ 0805 | 70-2 Fn 5.3 | 5.3 | 2.71 | 2.36 | 2.23 | 2.16 | 2.08 | 1.91 | 1.72 | 1.64 | 1.6 | 1.44 | 1.14 | 0.92 | 0.83 | 0.56 | 0.35 | 0.29 | 5.3
| 57-6 Fn 7.8 | 7.8 | 4.11 | 4.08 | 3.9 | 3.79 | 3.55 | 3.31 | 3.04 | 2.92 | 2.8 | 2.52 | 2.04 | 1.81 | 1.52 | 1.07 | 0.77 | 0.55 | 7.8
| 58-3 Fn 12.2 | 12.2 | 6.67 | 7.63 | 7.28 | 7.11 | 6.79 | 6.16 | 5.81 | 5.62 | 5.33 | 4.72 | 3.91 | 3.39 | 2.94 | 2.14 | 1.69 | 1.1 | 12.2
| 43-1 Fn 17.7 | 17.7 | 9.92 | 10.42 | 10.05 | 9.61 | 9.35 | 8.49 | 7.58 | 7.31 | 6.95 | 6.15 | 5.25 | 4.59 | 3.77 | 2.71 | 2.03 | 1.44 | 17.7
| 42-1 Fn 18.6 | 18.6 | 10.27 | 10.66 | 10.26 | 9.8 | 9.3 | 8.88 | 7.83 | 7.52 | 7.32 | 6.38 | 5.28 | 4.59 | 3.84 | 2.82 | 2.05 | 1.45 | 18.6
| 61-2 Fn 21.6 | 21.6 | 12.39 | 12.74 | 12.23 | 11.86 | 10.71 | 10.39 | 9.39 | 9.18 | 8.6 | 7.51 | 6.37 | 5.24 | 4.5 | 3.34 | 2.38 | 1.68 | 21.6
| 34-5 Fn 23.7 | 23.7 | 13.72 | 14.34 | 13.4 | 13.05 | 12.28 | 11.37 | 10.3 | 10.06 | 9.64 | 8.33 | 6.93 | 6.22 | 4.9 | 3.48 | 2.53 | 1.69 | 23.7
2013-02-05 |  | FN_англ | Ф%_англ | %Ф | [14 empty] | FN_англ
МК-1.2Ф | 68-3 Fn 2.8 | 2.8 | 1.3 | 1.25 | 1.2 | 1.14 | 1.05 | 0.94 | 0.83 | 0.81 | 0.75 | 0.67 | 0.53 | 0.45 | 0.36 | 0.26 | 0.13 | 0.1 | 2.8
№ 0814 | 70-2 Fn 5.3 | 5.3 | 2.71 | 2.45 | 2.31 | 2.19 | 2.04 | 1.8 | 1.63 | 1.48 | 1.37 | 1.4 | 1.1 | 0.97 | 0.83 | 0.57 | 0.39 | 0.28 | 5.3
| 57-6 Fn 7.8 | 7.8 | 4.11 | 4.05 | 3.95 | 3.81 | 3.57 | 3.35 | 3 | 2.95 | 2.78 | 2.49 | 2.01 | 1.72 | 1.46 | 1.05 | 0.75 | 0.53 | 7.8
| 58-3 Fn 12.2 | 12.2 | 6.67 | 7.36 | 7.02 | 6.59 | 6.36 | 5.83 | 5.48 | 5.28 | 4.95 | 4.63 | 3.69 | 3.39 | 2.79 | 1.98 | 1.46 | 0.99 | 12.2
| 43-1 Fn 17.7 | 17.7 | 9.92 | 10.26 | 9.89 | 9.56 | 9.06 | 8.47 | 7.42 | 7.2 | 6.74 | 6.19 | 4.83 | 4.47 | 3.74 | 2.64 | 1.91 | 1.37 | 17.7
| 42-1 Fn 18.6 | 18.6 | 10.27 | 10.26 | 9.83 | 9.42 | 9.32 | 8.66 | 7.61 | 7.35 | 7.28 | 6.37 | 5.15 | 4.62 | 3.83 | 2.66 | 2.01 | 1.33 | 18.6
| 61-2 Fn 21.6 | 21.6 | 12.39 | 12.41 | 11.31 | 11.19 | 10.57 | 9.96 | 9.1 | 8.81 | 8.5 | 7.41 | 5.85 | 5.27 | 4.29 | 3.22 | 2.41 | 1.66 | 21.6
| 34-5 Fn 23.7 | 23.7 | 13.72 | 13.74 | 13.42 | 12.91 | 11.98 | 11.54 | 10.21 | 9.9 | 9.47 | 8.4 | 6.48 | 5.85 | 4.95 | 3.47 | 2.34 | 1.76 | 23.7
|  |  |  | %Ф |  | 50+50 |  | 174+50+50 |  | 450+50 | 450+50+50 | 450+50+50+174 |  | 1,08+0,174 | 1,08+0,45 |  | 1,99+0,45
|  |  |  | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.174 | 0.274 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.724 | 1.08 | 1.254 | 1.53 | 1.99 | 2.55 | 3
2013-02-08 |  | FN_англ | Ф%_англ | [15 empty] | FN_англ
МК-1.2Ф+ | 68-3 Fn 2.8 | 2.8 | 1.3 | 1.31 | 1.27 | 1.22 | 1.17 | 1.08 | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 0.81 | 0.65 | 0.57 | 0.49 | 0.36 | 0.28 | 0.19 | 2.8
№ 0823 | 70-2 Fn 5.3 | 5.3 | 2.71 | 2.39 | 2.3 | 2.2 | 2.14 | 1.95 | 1.8 | 1.73 | 1.6 | 1.39 | 1.24 | 1.07 | 0.94 | 0.65 | 0.49 | 0.35 | 5.3
| 57-6 Fn 7.8 | 7.8 | 4.11 | 3.74 | 3.62 | 3.55 | 3.4 | 3.14 | 2.86 | 2.83 | 2.65 | 2.33 | 2.02 | 1.79 | 1.4 | 1.02 | 0.74 | 0.57 | 7.8
| 58-3 Fn 12.2 | 12.2 | 6.67 | 7.41 | 6.93 | 6.39 | 6.76 | 6.48 | 5.92 | 5.72 | 5.51 | 4.88 | 4.18 | 3.73 | 3.12 | 2.32 | 1.71 | 1.23 | 12.2
| 43-1 Fn 17.7 | 17.7 | 9.92 | 9.92 | 9.37 | 9.25 | 8.6 | 8.29 | 7.81 | 7.65 | 7.42 | 6.64 | 5.42 | 4.81 | 4.03 | 3.04 | 2.21 | 1.69 | 17.7
| 42-1 Fn 18.6 | 18.6 | 10.27 | 10.36 | 10.07 | 9.68 | 9.41 | 9 | 8.25 | 7.99 | 7.75 | 6.96 | 5.71 | 5.09 | 4.23 | 3.06 | 2.31 | 1.67 | 18.6
| 61-2 Fn 21.6 | 21.6 | 12.39 | 12.58 | 12.32 | 12.04 | 11.91 | 10.83 | 10.11 | 9.93 | 9.54 | 8.56 | 6.78 | 6.02 | 5.18 | 3.79 | 2.82 | 1.98 | 21.6
| 34-5 Fn 23.7 | 23.7 | 13.72 | 13.9 | 13.49 | 13.1 | 12.67 | 12.04 | 11.14 | 10.75 | 9.5 | 9.16 | 7.53 | 5.97 | 5.62 | 3.93 | 2.1 | 2.07 | 23.7
2013-04-02 |  | FN_англ | Ф%_англ | %Ф | [14 empty] | FN_англ
МК-1.2Ф+ | 68-3 Fn 2.8 | 2.8 | 1.3 | 1.27 | 1.21 | 1.17 | 1.09 | 0.98 | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.7 | 0.53 | 0.47 | 0.4 | 0.28 | 0.18 | 0.12 | 2.8
№ 0923 | 70-2 Fn 5.3 | 5.3 | 2.71 | 2.55 | 2.43 | 2.36 | 2.16 | 2.07 | 1.84 | 1.74 | 1.67 | 1.52 | 1.16 | 1.03 | 0.86 | 0.62 | 0.41 | 0.28 | 5.3
| 57-6 Fn 7.8 | 7.8 | 4.11 | 4.14 | 4.01 | 3.84 | 3.64 | 3.4 | 3.02 | 2.91 | 2.79 | 2.48 | 2.01 | 1.78 | 1.45 | 1.07 | 0.74 | 0.52 | 7.8
| 58-3 Fn 12.2 | 12.2 | 6.67 | 6.61 | 6.44 | 5.98 | 5.6 | 5.4 | 4.59 | 4.39 | 4.22 | 3.93 | 3.09 | 2.82 | 2.47 | 1.73 | 1.27 | 0.9 | 12.2
| 43-1 Fn 17.7 | 17.7 | 9.92 | 10.17 | 9.74 | 9.34 | 8.78 | 8.18 | 7.33 | 7.03 | 6.71 | 5.94 | 4.65 | 4.13 | 3.38 | 2.46 | 1.8 | 1.23 | 17.7
| 42-1 Fn 18.6 | 18.6 | 10.27 | 10.21 | 9.94 | 9.67 | 8.77 | 8.3 | 7.3 | 7.11 | 6.94 | 5.97 | 4.78 | 4.22 | 3.44 | 2.47 | 1.82 | 1.29 | 18.6
| 61-2 Fn 21.6 | 21.6 | 12.39 | 12.57 | 12.14 | 11.74 | 10.93 | 10.06 | 8.79 | 8.5 | 8.2 | 7.02 | 5.56 | 5.05 | 4.04 | 2.84 | 2.1 | 1.54 | 21.6
| 34-5 Fn 23.7 | 23.7 | 13.72 | 13.71 | 13.19 | 12.69 | 11.89 | 11.09 | 9.79 | 9.28 | 8.89 | 7.79 | 6.21 | 5.31 | 4.5 | 3.15 | 2.25 | 1.67 | 23.7
2013-04-19 |  | FN_англ | Ф%_англ | %Ф | [14 empty] | FN_англ
МК-1.2Ф | 68-3 Fn 2.8 | 2.8 | 1.3 | 1.24 | 1.19 | 1.16 | 1.01 | 0.92 | 0.84 | 0.82 | 0.78 | 0.67 | 0.52 | 0.45 | 0.37 | 0.25 | 0.17 | 0.11 | 2.8
№ 0801 | 70-2 Fn 5.3 | 5.3 | 2.71 | 2.14 | 2.08 | 2.01 | 1.82 | 1.67 | 1.48 | 1.43 | 1.41 | 1.21 | 0.93 | 0.81 | 0.69 | 0.49 | 0.35 | 0.22 | 5.3
| 57-6 Fn 7.8 | 7.8 | 4.11 | 3.9 | 3.71 | 3.42 | 3.23 | 3.02 | 2.74 | 2.6 | 2.47 | 2.19 | 1.74 | 1.58 | 1.24 | 0.84 | 0.66 | 0.43 | 7.8
| 58-3 Fn 12.2 | 12.2 | 6.67 | 6.38 | 6.2 | 6.04 | 5.93 | 4.79 | 4.68 | 4.23 | 3.86 | 3.5 | 2.62 | 2.51 | 1.93 | 1.52 | 0.92 | 0.68 | 12.2
| 43-1 Fn 17.7 | 17.7 | 9.92 | 9.87 | 9.38 | 8.86 | 8.43 | 7.73 | 6.77 | 6.51 | 6.24 | 5.25 | 4.24 | 3.69 | 3.1 | 2.17 | 1.56 | 1.05 | 17.7
| 42-1 Fn 18.6 | 18.6 | 10.27 | 10.35 | 10.12 | 9.62 | 8.88 | 8.13 | 7.29 | 6.98 | 6.79 | 6.05 | 4.63 | 4.06 | 3.36 | 2.34 | 1.68 | 1.21 | 18.6
| 61-2 Fn 21.6 | 21.6 | 12.39 | 12.66 | 12.22 | 11.67 | 11.28 | 10.02 | 8.77 | 8.54 | 8.2 | 7.2 | 5.55 | 4.9 | 3.93 | 2.79 | 2.02 | 1.45 | 21.6
| 34-5 Fn 23.7 | 23.7 | 13.72 | 13.92 | 13.31 | 12.87 | 12.11 | 11.12 | 9.78 | 9.2 | 8.85 | 7.8 | 6.06 | 5.18 | 4.09 | 3.04 | 2.07 | 1.49 | 23.7
2013-06-26 |  | FN_англ | Ф%_англ | %Ф | [14 empty] | FN_англ
МК-1.2Ф | 68-3 Fn 2.8 | 2.8 | 1.3 | 1.24 | 1.19 | 1.14 | 1.05 | 0.91 | 0.87 | 0.87 | 0.82 | 0.71 | 0.55 | 0.47 | 0.38 | 0.27 | 0.19 | 0.12 | 2.8
№ 0920 | 70-2 Fn 5.3 | 5.3 | 2.71 | 2.42 | 2.31 | 2.28 | 2.16 | 2.06 | 1.8 | 1.69 | 1.63 | 1.43 | 1.18 | 1.05 | 0.86 | 0.59 | 0.41 | 0.28 | 5.3
| 57-6 Fn 7.8 | 7.8 | 4.11 | 4.14 | 3.96 | 3.85 | 3.63 | 3.41 | 3.03 | 2.92 | 2.81 | 2.52 | 1.98 | 1.77 | 1.47 | 1.05 | 0.73 | 0.53 | 7.8
| 58-3 Fn 12.2 | 12.2 | 6.67 | 6.68 | 6.2 | 6.01 | 5.74 | 5.37 | 4.85 | 4.72 | 4.52 | 4.18 | 3.19 | 2.91 | 2.41 | 1.75 | 1.25 | 0.86 | 12.2
| 43-1 Fn 17.7 | 17.7 | 9.92 | 9.92 | 9.65 | 9.17 | 8.23 | 7.75 | 6.93 | 6.55 | 6.27 | 5.81 | 4.57 | 4.01 | 3.34 | 2.43 | 1.77 | 1.27 | 17.7
| 42-1 Fn 18.6 | 18.6 | 10.27 | 10.26 | 9.84 | 9.39 | 8.96 | 8.23 | 7.49 | 7.16 | 6.85 | 6 | 4.83 | 4.2 | 3.5 | 2.57 | 1.86 | 1.33 | 18.6
| 61-2 Fn 21.6 | 21.6 | 12.39 | 12.5 | 12.1 | 11.53 | 11.04 | 10.13 | 8.83 | 8.56 | 8.24 | 7.31 | 5.76 | 5.08 | 4.17 | 3.03 | 2.23 | 1.58 | 21.6
| 34-5 Fn 23.7 | 23.7 | 13.72 | 13.91 | 13.29 | 12.88 | 12.13 | 11.18 | 9.77 | 9.4 | 9 | 7.9 | 6.23 | 5.36 | 4.49 | 3.11 | 2.37 | 1.71 | 23.7
2013-06-26 |  | FN_англ | Ф%_англ | %Ф | [14 empty] | FN_англ
МК-1.2Ф | 68-3 Fn 2.8 | 2.8 | 1.3 | 1.29 | 1.26 | 1.22 | 1.15 | 1.07 | 0.95 | 0.92 | 0.88 | 0.78 | 0.61 | 0.51 | 0.42 | 0.3 | 0.2 | 0.14 | 2.8
№ 0924 | 70-2 Fn 5.3 | 5.3 | 2.71 | 2.52 | 2.48 | 2.35 | 2.23 | 2.05 | 1.79 | 1.75 | 1.69 | 1.48 | 1.15 | 1.03 | 0.81 | 0.58 | 0.38 | 0.27 | 5.3
| 57-6 Fn 7.8 | 7.8 | 4.11 | 3.99 | 3.81 | 3.69 | 3.52 | 3.22 | 2.92 | 2.78 | 2.7 | 2.42 | 1.86 | 1.69 | 1.38 | 0.96 | 0.63 | 0.46 | 7.8
| 58-3 Fn 12.2 | 12.2 | 6.67 | 6.75 | 6.67 | 6.25 | 5.66 | 5.55 | 4.97 | 4.19 | 4.19 | 4.04 | 3.15 | 2.75 | 2.24 | 1.65 | 1.19 | 0.81 | 12.2
| 43-1 Fn 17.7 | 17.7 | 9.92 | 10 | 9.36 | 9.1 | 8.65 | 7.9 | 7.19 | 6.75 | 6.5 | 5.67 | 4.51 | 4 | 3.23 | 2.33 | 1.72 | 1.2 | 17.7
| 42-1 Fn 18.6 | 18.6 | 10.27 | 10.32 | 9.87 | 9.45 | 8.86 | 8.32 | 7.28 | 6.96 | 6.64 | 5.91 | 4.62 | 4.02 | 3.34 | 2.35 | 1.69 | 1.25 | 18.6
| 61-2 Fn 21.6 | 21.6 | 12.39 | 12.68 | 12.13 | 11.62 | 10.99 | 10.12 | 8.94 | 8.52 | 8.05 | 7.06 | 5.53 | 4.8 | 3.92 | 2.84 | 2 | 1.41 | 21.6
| 34-5 Fn 23.7 | 23.7 | 13.72 | 13.96 | 13.43 | 12.85 | 11.94 | 10.92 | 9.59 | 9.16 | 8.71 | 7.5 | 5.82 | 5.09 | 4.21 | 3.1 | 2.2 | 1.59 | 23.7
МФ-51НЦ |  |  |  | %Ф |  | 50+50 |  | 174+50+50 |  | 450+50 | 450+50+50 | 450+50+50+174 |  | 1,08+0,174 | 1,08+0,45 |  | 1,99+0,45
|  |  |  | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.174 | 0.274 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.724 | 1.08 | 1.254 | 1.53 | 1.99 | 2.55 | 3
2013-08-28 |  | FN_англ | Ф%_англ | [15 empty] | FN_англ
МФ-51НЦ | 68-3 Fn 2.8 | 2.8 | 1.3 | 1.62 | 1.54 | 1.38 | 1.26 | 1.11 | 0.98 | 0.9 | 0.87 | 0.75 | 0.53 | 0.44 | 0.37 | 0.22 |  |  | 2.8
№ 1002109 | 70-2 Fn 5.3 | 5.3 | 2.71 | 2.77 | 2.53 | 2.29 | 2.1 | 1.84 | 1.51 | 1.49 | 1.36 | 1.17 | 0.96 | 0.78 | 0.64 | 0.43 | 0.29 | 0.22 | 5.3
| 57-6 Fn 7.8 | 7.8 | 4.11 | 4.6 | 3.91 | 3.75 | 3.09 | 2.6 | 2.07 | 2 | 1.91 | 1.69 | 1.27 | 1.11 | 0.88 | 0.75 | 0.59 | 0.33 | 7.8
| 58-3 Fn 12.2 | 12.2 | 6.67 | 7.42 | 6.42 | 5.88 | 5.12 | 4.39 | 3.57 | 3.38 | 3.24 | 2.77 | 2.11 | 1.84 | 1.59 | 1.23 | 0.91 | 0.74 | 12.2
| 43-1 Fn 17.7 | 17.7 | 9.92 | 10.33 | 8.95 | 8.13 | 6.92 | 5.8 | 4.61 | 4.39 | 4.19 | 3.62 | 2.63 | 2.32 | 1.94 | 1.51 | 1.24 | 1.02 | 17.7
| 42-1 Fn 18.6 | 18.6 | 10.27 | 10.67 | 9.21 | 8.23 | 6.95 | 5.48 | 4.57 | 4.22 | 4.15 | 3.52 | 2.48 | 2.07 | 1.85 | 1.36 | 1.04 | 0.85 | 18.6
| 61-2 Fn 21.6 | 21.6 | 12.39 | 12.55 | 10.62 | 9.51 | 8.38 | 6.79 | 5.25 | 4.96 | 4.63 | 3.84 | 2.93 | 2.58 | 2.17 | 1.69 | 1.35 | 1.09 | 21.6
| 34-5 Fn 23.7 | 23.7 | 13.72 | 13.98 | 11.05 | 9.98 | 8.65 | 7.47 | 5.64 | 5.33 | 4.97 | 4.27 | 3.17 | 2.79 | 2.33 | 1.8 | 1.43 | 1.18 | 23.7
2013-09-30 |  | FN_англ | Ф%_англ | %Ф | [14 empty] | FN_англ
МФ-51НЦ | 68-3 Fn 2.8 | 2.8 | 1.3 | 1.44 | 1.31 | 1.2 | 1.1 | 0.94 | 0.74 | 0.7 | 0.67 | 0.52 | 0.34 | 0.25 |  |  |  |  | 2.8
№0201111 | 70-2 Fn 5.3 | 5.3 | 2.71 | 2.7 | 2.42 | 2.2 | 1.9 | 1.65 | 1.25 | 1.16 | 1.12 | 0.92 | 0.67 | 0.6 | 0.43 | 0.25 |  |  | 5.3
| 57-6 Fn 7.8 | 7.8 | 4.11 | 4.21 | 3.73 | 3.33 | 2.83 | 2.27 | 1.77 | 1.65 | 1.56 | 1.38 | 0.97 | 0.83 | 0.67 | 0.44 | 0.25 |  | 7.8
| 58-3 Fn 12.2 | 12.2 | 6.67 | 6.99 | 5.79 | 5.11 | 4.44 | 3.7 | 2.89 | 2.72 | 2.55 | 2.05 | 1.53 | 1.29 | 1.04 | 0.76 | 0.6 | 0.43 | 12.2
| 43-1 Fn 17.7 | 17.7 | 9.92 | 9.91 | 8.35 | 7.35 | 6.2 | 5.11 | 3.73 | 3.53 | 3.29 | 2.68 | 1.63 | 1.5 | 1.26 | 0.95 | 0.74 | 0.56 | 17.7
| 42-1 Fn 18.6 | 18.6 | 10.27 | 10.29 | 8.69 | 7.56 | 6.27 | 5.21 | 3.97 | 3.63 | 3.36 | 2.64 | 1.93 | 1.62 | 1.35 | 0.92 | 0.73 | 0.56 | 18.6
| 61-2 Fn 21.6 | 21.6 | 12.39 | 12.63 | 9.89 | 8.76 | 7.5 | 6.06 | 4.54 | 4.21 | 3.85 | 3.13 | 2.14 | 1.87 | 1.41 | 1.11 | 0.83 | 0.63 | 21.6
| 34-5 Fn 23.7 | 23.7 | 13.72 | 13.94 | 10.65 | 9.23 | 7.99 | 6.48 | 4.78 | 4.4 | 4 | 3.26 | 2.28 | 1.96 | 1.59 | 1.16 | 0.89 | 0.67 | 23.7
МФ-10И
|  |  |  | %Ф |  | 50+50 |  | 174+50+50 |  | 450+50 | 450+50+50 | 450+50+50+174 |  | 1,08+0,174 | 1,08+0,45 |  | 1,99+0,45
|  |  |  | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.174 | 0.274 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.724 | 1.08 | 1.254 | 1.53 | 1.99 | 2.55 | 3
2013-06-26 |  | FN_англ | Ф%_англ |  |  |  | (для удобства сравнивания с другими приборами 100 мкА=10%СФФ) | [11 empty] | FN_англ
МФ-10И | 68-3 Fn 2.8 | 2.8 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 2.8
№ 76 | 70-2 Fn 5.3 | 5.3 | 2.71 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 5.3
| 57-6 Fn 7.8 | 7.8 | 4.11 | 4.1 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 7.8
| 58-3 Fn 12.2 | 12.2 | 6.67 | 7.1 | 6.3 | 5.7 | 5 | 4.4 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 12.2
| 43-1 Fn 17.7 | 17.7 | 9.92 | 10 | 8.6 | 7.8 | 6.9 | 6 | 5 | 4.7 | 4.4 | 3.8 | 3 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 17.7
| 42-1 Fn 18.6 | 18.6 | 10.27 | 10.2 | 8.9 | 7.9 | 7 | 6.1 | 5 | 4.7 | 4.4 | 3.8 | 3 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 18.6
| 61-2 Fn 21.6 | 21.6 | 12.39 | [15 empty] | 21.6
| 34-5 Fn 23.7 | 23.7 | 13.72 | [15 empty] | 23.7
FN/%Ф
МК-1.2Ф |  | 1.74
№ 1121 | 1.702
№ 0812 | 1.739 | средний
№ 0805 | 1.694
№ 0814 | 1.748
№ 0823 | 1.745
№ 0923 | 1.761
№ 0801 | 1.762
№ 0920 | 1.761
№ 0924 | 1.748
MP30 | 1.78 | 1.78
МФ-10И | 1.79 | 1.79
МФ-51НЦ |  | 1.7285
№ 1002109 | 1.711
№0201111 | 1.746
1.7452
МК-1.2Ф_%mx_mn | 4.0142
Все_%mx_mn | 5.6671

## d). обр. СФФ
FMP30
Прямой датчик
|  |  | Fetitscope FMP30 № SN110007002 ОАО "Уралхиммаш" (прямой датчик) | [8 empty] | отклонение cр. от FN, %
№ |  | FN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ср. | S | cov, % | размах R
12693 602-018 |  | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0.66 |  | 0
|  | размах |  | 0.53 |  |  | 0.53 |  |  |  | 0.01
12694 602-019 |  | 2.62 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.63 | 0.04 | 1.54 |  | 0.38168
|  | размах |  |  | 2.58 | 2.66 |  |  |  |  | 0.09
12695 602-020 |  | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.19 | 0.03 | 0.36 |  | -1.1828
|  | размах |  |  | 9.15 |  | 9.23 |  |  |  | 0.08
12696 602-022 |  | 33.4 | 33.1 | 33.4 | 33 | 33.3 | 33.1 | 33.17 | 0.16 | 0.49 |  | -0.68862
|  | размах |  | 33.39 | 32.99 | [5 empty] | 0.41
12697 602-056 |  | 88.5 | 88.4 | 88.7 | 88.3 | 88.3 | 88.1 | 88.34 | 0.21 | 0.24 |  | -0.18079
|  | размах |  | 88.65 |  |  | 88.1 |  |  |  | 0.55
[5 empty] | 50+50 |  | 174+50+50 |  | 450+50 | 450+50+50 | 450+50+50+174 |  | 1,08+0,174 | 1,08+0,45
мм |  | паспорт | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.174 | 0.274 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.724 | 1.08 | 1.254 | 1.53
Датчик FGAB1.3-Fe (прямой) | [5 empty] | среднее из 5 измерений
Настройка на образцах М1-0264 (на СФФ - ?)
№ | откл к 20% | СФФ | СФФ, % | S, % | cov, %
12693 602-018 |  | 0.52 | 0.52 | 0.01 | 1.46
12694 602-019 |  | 2.93 | 2.94 | 0.02 | 0.73
12695 602-020 |  | 10.3 | 10.2 | 0.02 | 0.23
12696 602-022 |  | 30.6 | 30.31 | 0.1 | 0.34
12697 602-056 |  | 61.3 | 61.59 | 0.15 | 0.24
|  | СФФ | СФФ
1 | 1.155 | 0.009 | 0.24
2 | 5.345 | 0.811 | 1.88
3 | 11.99 | 3.092 | 5.49
4 | 7.5 | 3.5 | 5
5 | 35.6636 | 5.623 | 8.74
6 | -28.2657 | 6.952 | 5.42
6 | -15.4817 | 6.952 | 6.02
7 | 34.7261 | 7.03 | 10.77 | 9.25 | 7.98 |  | 4.8
8 | 12.3968 | 8.699 | 9.93 | 8.45 | 7.33 | 6.04 | 4.71 |  |  | 2.61 | 1.91 | 1.14 | 0.93 | 0.66
9 | -0.23543 | 17.03 | 16.99 | 14.05 | 11.77 | 9.39 | 7.24 | 4.88 | 4.51 | 4 | 2.94 | 1.77 | 1.41 | 1.02
10 | 3.4751 | 18.61 | 19.28 | 14.91 | 12.37 | 9.79 | 7.5 | 5.25 | 4.64 | 4.14 | 3.01 | 1.85 | 1.46 | 1.05
Настройка на наши образцы №№ 2, 8, 10 | [5 empty] | среднее из 5 измерений |  | СФФ
| паспорт, %СФФ | FMP30, %СФФ | S, % | cov, %
12693 602-018 | 0.52 | 0.23 | 0 | 1.03
12694 602-019 | 2.93 | 1.42 | 0.02 | 1.24
12695 602-020 | 10.3 | 8.51 | 0.03 | 0.4
12696 602-022 | 30.6 | 29.68 | 0.12 | 0.42
12697 602-056 | 61.3 | 60.66 | 0.14 | 0.22
| паспорт, %СФФ | FMP30, %СФФ | откл к измерен. | откл к 20%
1 | 0.009 | 0.13 | 93.0769 | 0.605
2 | 0.811 | 0.81 | -0.12346 | -0.005
3 | 3.092 | 3.34 | 7.4251 | 1.24
4 | 3.5 | 2.82 | -24.1135 | -3.4
5 | 5.623 | 6.43 | 12.5505 | 4.035
6 | 6.952 | 3.14 | -121.4013 | -19.06
6 | 6.952 | 4.08 | -70.3922 | -14.36
7 | 7.03 | 9.68 | 27.376 | 13.25
8 | 8.699 | 8.77 | 0.80958 | 0.355
9 | 17.03 | 17.09 | 0.35108 | 0.3
10 | 18.61 | 18.88 | 1.4301 | 1.35
Настройка на наши образцы №№ 2, 8, 10 | [5 empty] | среднее из 11 измерений
| паспорт, %СФФ | FMP30, %СФФ | S, % | cov, %
12693 602-018 | 0.52 | 0.23 | 0 | 1.03
12694 602-019 | 2.93 | 1.42 | 0.02 | 1.24
12695 602-020 | 10.3 | 8.51 | 0.03 | 0.4
12696 602-022 | 30.6 | 29.68 | 0.12 | 0.42
12697 602-056 | 61.3 | 60.66 | 0.14 | 0.22
| паспорт, %СФФ | FMP30, %СФФ | число изм-ний N | S, % | cov, % | откл к измерен. | откл к 20% |  |  | новые данные для паспорта
1 | 0.009 | 0.1 | 11 | 0.01 | 7.29 | 91 | 0.455 |  |  | 0.1
2 | 0.811 | 0.81 | 11 | 0 | 0.39 | -0.12346 | -0.005 |  |  | 0.811
3 | 3.092 | 4.25 | 11 | 0.08 | 1.9 | 27.2471 | 5.79 |  |  | 4.25
4 | 3.5 | 2.31 | 11 | 0.04 | 1.8 | -51.5152 | -5.95 |  |  | 2.31
4 | 3.5 | 2.96 | 11 | 0.03 | 1.01 | -18.2432 | -2.7 |  |  | 2.96
5 | 5.623 | 5.65 | 11 | 0.05 | 0.87 | 0.47788 | 0.135 |  |  | 5.623
5 | 5.623 | 7.09 | 11 | 0.07 | 0.94 | 20.6911 | 7.335 |  |  | 7.09
6 | 6.952 | 5.19 | 11 | 0.54 | 9.69 | -33.9499 | -8.81 |  |  | 5.19
7 | 7.03 | 10.24 | 11 | 0.12 | 1.13 | 31.3477 | 16.05 |  |  | 10.24
8 | 8.699 | 8.86 | 11 | 0.17 | 1.91 | 1.8172 | 0.805 |  |  | 8.699
9 | 17.03 | 17.11 | 11 | 0.15 | 0.87 | 0.46756 | 0.4 |  |  | 16.27
10 | 18.61 | 18.59 | 11 | 0.28 | 1.49 | -0.10758 | -0.1 |  |  | 18.61
повтор с той же настройкой, FMP30 выключен в течении 2ч 30 мин.
| новый паспорт, %СФФ | FMP30, %СФФ | число изм-ний N | S, % | cov, % | отклонение к FMP30, % | отклонение к 20%, %
1 | 0.1 | 0.11 | 11 | 0 | 3.52 | 9.0909 | 0.05
2 | 0.811 | 0.79 | 11 | 0.01 | 1.82 | -2.6582 | -0.105
3 | 4.25 | 4.2 | 11 | 0.06 | 1.49 | -1.1905 | -0.25
4 | 2.31 | 2.38 | 11 | 0.06 | 2.43 | 2.9412 | 0.35
4 | 2.96 | 2.92 | 11 | 0.08 | 2.82 | -1.3699 | -0.2
5 | 5.623 | 5.79 | 11 | 0.12 | 2.03 | 2.8843 | 0.835
5 | 7.09 | 6.84 | 11 | 0.17 | 2.48 | -3.655 | -1.25
6 | 3.21 | 3.15 | 11 | 0.18 | 5.8 | -1.9048 | -0.3
6 | 5.19 | 5 | 11 | 0.14 | 2.77 | -3.8 | -0.95
7 | 10.24 | 10.17 | 11 | 0.08 | 0.82 | -0.6883 | -0.35
7 | 9.85 | 9.85 | 11 | 0.38 | 3.94 | 0 | 0
8 | 8.699 | 8.73 | 11 | 0.2 | 2.25 | 0.3551 | 0.155
9 | 16.27 | 17.2 | 11 | 0.29 | 1.67 | 5.407 | 4.65
10 | 18.61 | 18.59 | 11 | 0.29 | 1.57 | -0.10758 | -0.1
основа | 105 | 104.6 | 11 | 1.02 | 0.98 | -0.38241 | -2
12693 602-018 | 0.52 | 0.21 | 11 | 0 | 1.92 | -147.619 | -1.55
12694 602-019 | 2.93 | 1.41 | 11 | 0.02 | 1.47 | -107.8014 | -7.6
12695 602-020 | 10.3 | 8.73 | 11 | 0.03 | 0.34 | -17.984 | -7.85
12696 602-022 | 30.6 | 30.18 | 11 | 0.17 | 0.55 | -1.3917 | -2.1
12697 602-056 | 61.3 | 61.44 | 11 | 0.29 | 0.48 | 0.22786 | 0.7
Настройка на наши образцы №№ 12693 602-018, 12695 602-020, 12697 602-056
| новый паспорт, %СФФ | FMP30, %СФФ | число изм-ний N | S, % | cov, % | отклонение к FMP30, % | отклонение к 20%, %
1 | 0.1 | 0.09 | 11 | 0 | 3.15 | -11.1111 | -0.05
2 | 0.811 | 0.86 | 11 | 0.02 | 1.86 | 5.6977 | 0.245
3 | 4.25 | 4.45 | 11 | 0.08 | 1.85 | 4.4944 | 1
4 | 2.31 | 2.46 | 11 | 0.02 | 0.94 | 6.0976 | 0.75
4 | 2.96 | 3.07 | 11 | 0.04 | 1.43 | 3.5831 | 0.55
5 | 5.623 | 5.72 | 11 | 0.05 | 0.94 | 1.6958 | 0.485
5 | 7.09 | 6.82 | 11 | 0.12 | 1.72 | -3.9589 | -1.35
6 | 3.21 | 3.43 | 11 | 0.18 | 5.38 | 6.414 | 1.1
6 | 5.19 | 5.17 | 11 | 0.1 | 2.02 | -0.38685 | -0.1
7 | 10.24 | 9.7 | 11 | 0.2 | 2.1 | -5.567 | -2.7
7 | 9.85 | 9.88 | 11 | 0.09 | 0.89 | 0.30364 | 0.15
8 | 8.699 | 8.73 | 11 | 0.12 | 1.33 | 0.3551 | 0.155
9 | 16.27 | 15.17 | 11 | 0.24 | 1.58 | -7.2512 | -5.5
10 | 18.61 | 16.39 | 11 | 0.23 | 1.42 | -13.5448 | -11.1
основа | 104.6 | 105.3 | 11 | 0.55 | 0.53 | 0.66477 | 3.5
12693 602-018 | 0.21 | 0.21 | 11 | 0 | 2.05 | 0 | 0
12694 602-019 | 1.42 | 1.56 | 11 | 0.02 | 1.19 | 8.9744 | 0.7
12695 602-020 | 8.73 | 8.71 | 11 | 0.04 | 0.47 | -0.22962 | -0.1
12696 602-022 | 30.18 | 27.7 | 11 | 0.18 | 0.65 | -8.9531 | -12.4
12697 602-056 | 61.44 | 61.13 | 11 | 0.36 | 0.59 | -0.50712 | -1.55
Настройка на наши образцы №№ 12693 602-018, 12695 602-020, 12696 602-022
| новый паспорт, %СФФ | FMP30, %СФФ | число изм-ний N | S, % | cov, % | отклонение к FMP30, % | отклонение к 20%, %
1 | 0.1 | 0.09 | 5 | 0 | 5.12 | -11.1111 | -0.05
2 | 0.811 | 0.86 |  | 0 | 0.54 | 5.6977 | 0.245
3 | 4.25 | 4.44 |  | 0.08 | 1.8 | 4.2793 | 0.95
4 | 2.31 | 2.47 |  | 0.04 | 1.49 | 6.4777 | 0.8
4 | 2.96 | 3.03 |  | 0.02 | 0.54 | 2.3102 | 0.35
5 | 5.623 | 5.77 |  | 0.02 | 0.29 | 2.5477 | 0.735
5 | 7.09 | 7.15 |  | 0.18 | 2.57 | 0.83916 | 0.3
6 | 3.21 | 3.25 |  | 0.12 | 3.71 | 1.2308 | 0.2
6 | 5.19 | 5.34 |  | 0.12 | 2.19 | 2.809 | 0.75
7 | 10.24 | 9.84 |  | 0.16 | 1.62 | -4.065 | -2
7 | 9.85 | 9.99 |  | 0.13 | 1.27 | 1.4014 | 0.7
8 | 8.699 | 8.87 |  | 0.05 | 0.58 | 1.9278 | 0.855
9 | 16.27 | 15.8 |  | 0.32 | 2.03 | -2.9747 | -2.35
10 | 18.61 | 16.98 |  | 0.21 | 1.23 | -9.5995 | -8.15
основа | 104.6 | 105.7 | 5 | 0.52 | 0.49 | 1.0407 | 5.5
12693 602-018 | 0.21 | 0.21 | 5 | 0 | 2.33 | 0 | 0
12694 602-019 | 1.42 | 1.54 | 5 | 0.01 | 0.4 | 7.7922 | 0.6
12695 602-020 | 8.73 | 8.78 | 5 | 0.01 | 0.15 | 0.56948 | 0.25
12696 602-022 | 30.18 | 30.14 | 5 | 0.13 | 0.43 | -0.13271 | -0.2
12697 602-056 | 61.44 | 61.67 | 5 | 0.19 | 0.31 | 0.37295 | 1.15
Настройка на образцы №№ 12693 602-018, 12695 602-020, 12696 602-022 (Appl: 1)
№ образца | паспорт, %СФФ | FMP30 | [12 empty] | Абс. погр-ть, %СФФ | откл к измерен., % | допуск (ISO 8249:2000 MOD) |  | Вывод: пог-ть меньше допуска
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ср., %СФФ | n | S, %СФФ | cov, %
12693 602-018 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 9 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0.5 |  | TRUE
12694 602-019 | 1.42 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.54 | 9 | 0.01 | 0.53 | 0.12 | 7.7922 | 0.5 |  | TRUE
12695 602-020 | 8.73 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.72 | 9 | 0.03 | 0.34 | -0.01 | -0.11468 | 0.5 |  | TRUE
12696 602-022 | 30.18 | 30 | 30.2 | 30.3 | 30.2 | 30.3 | 30.3 | 29.7 | 30 | 30.2 | 30.13 | 9 | 0.18 | 0.59 | -0.05 | -0.16595 | 5 | % | TRUE
12697 602-056 | 61.44 | 61.9 | 62.1 | 61.4 | 61.4 | 61.7 | 61.6 | 61.6 | 61.7 | 61.5 | 61.66 | 9 | 0.24 | 0.4 | 0.22 | 0.3568 | 8 | % | TRUE
1 | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 9 | 0 | 3.76 | -0.02 | -25 | 0.5 |  | TRUE
2 | 0.811 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 9 | 0.01 | 1.75 | 0.039 | 4.5882 | 0.5 |  | TRUE
3 | 4.25 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4,5 | 9 | 0.04 | 0.92 | #VALUE! | #VALUE! | 0.5 |  | #VALUE!
4 | 2.31 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.44 | 9 | 0.01 | 0.52 | 0.13 | 5.3279 | 0.6 |  | TRUE
4 | 2.96 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.98 | 9 | 0.05 | 1.75 | 0.02 | 0.67114 | 0.8 |  | TRUE
5 | 5.623 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.69 | 9 | 0.02 | 0.35 | 0.067 | 1.1775 | 0.8 |  | TRUE
5 | 7.09 | 7 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.2 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.92 | 9 | 0.23 | 3.26 | -0.17 | -2.4566 | 0.8 |  | TRUE
6 | 3.21 | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.15 | 9 | 0.07 | 2.18 | -0.06 | -1.9048 | 0.8 |  | TRUE
6 | 5.19 | 4.8 | 4.9 | 5 | 5.1 | 5 | 5 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 4.98 | 9 | 0.12 | 2.35 | -0.21 | -4.2169 | 0.8 |  | TRUE
7 | 10.24 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 10 | 9.6 | 9.83 | 9 | 0.13 | 1.31 | -0.41 | -4.1709 | 0.8 |  | TRUE
7 | 9.85 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9 | 0.02 | 0.17 | 0.05 | 0.50505 | 0.8 |  | TRUE
8 | 8.699 | 9.1 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.79 | 9 | 0.11 | 1.24 | 0.091 | 1.0353 | 0.8 |  | TRUE
9 | 16.27 | 16.3 | 16 | 16 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 15.9 | 16.14 | 9 | 0.17 | 1.08 | -0.13 | -0.80545 | 0.8 |  | TRUE
10 | 18.61 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 17.5 | 17.9 | 17.66 | 9 | 0.11 | 0.65 | -0.95 | -5.3794 | 0.8 |  | FALSE
Датчик FGABW1.3-Fe (Г-образный)
Настройка на образцы №№ 12693 602-018, 12695 602-020, 12696 602-022 (Appl: 3)
№ образца | паспорт, %СФФ | FMP30 1: FMP30 |  |  |  |  | Абс. погр-ть, %СФФ | откл к измерен., % | допуск (ISO 8249:2000 MOD) |  | Вывод: пог-ть меньше допуска
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ср., %СФФ | n | S, %СФФ | cov, %
12693 602-018 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 9 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0.5 |  | TRUE
12694 602-019 | 1.42 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.52 | 9 | 0.02 | 1.5 | 0.1 | 6.5789 | 0.5 |  | TRUE
12695 602-020 | 8.73 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.73 | 9 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0 | 0.5 |  | TRUE
12696 602-022 | 30.18 | 30 | 29.8 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.3 | 30.2 | 29.9 | 30.1 | 30.06 | 9 | 0.14 | 0.48 | -0.12 | -0.3992 | 5 | % | TRUE
12697 602-056 | 61.44 | 61.4 | 61.1 | 61.2 | 61.5 | 61.1 | 61.3 | 61.6 | 61.2 | 61.3 | 61.31 | 9 | 0.16 | 0.26 | -0.13 | -0.21204 | 8 | % | TRUE
1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 9 | 0.01 | 8.11 | 0 | 0 | 0.5 |  | TRUE
2 | 0.811 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 9 | 0.01 | 0.73 | 0.069 | 7.8409 | 0.5 |  | TRUE
3 | 4.25 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4,19 | 9 | 0.05 | 1.21 | #VALUE! | #VALUE! | 0.5 |  | #VALUE!
4 | 2.31 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 9 | 0.06 | 2.21 | 0.19 | 7.6 | 0.6 |  | TRUE
4 | 2.96 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.92 | 9 | 0.07 | 2.51 | -0.04 | -1.3699 | 0.8 |  | TRUE
5 | 5.623 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.57 | 9 | 0.03 | 0.46 | -0.053 | -0.95153 | 0.8 |  | TRUE
5 | 7.09 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.64 | 9 | 0.23 | 3.26 | -0.45 | -6.7771 | 0.8 |  | TRUE
6 | 3.21 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.28 | 9 | 0.2 | 5.99 | 0.07 | 2.1341 | 0.8 |  | TRUE
6 | 5.19 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5.14 | 9 | 0.08 | 1.57 | -0.05 | -0.97276 | 0.8 |  | TRUE
7 | 10.24 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 9.98 | 9 | 0.26 | 2.61 | -0.26 | -2.6052 | 0.8 |  | TRUE
7 | 9.85 | 9.3 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 9.3 | 9.9 | 9.9 | 9.68 | 9 | 0.23 | 2.38 | -0.17 | -1.7562 | 0.8 |  | TRUE
8 | 8.699 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.54 | 9 | 0.06 | 0.71 | -0.159 | -1.8618 | 0.8 |  | TRUE
9 | 16.27 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.5 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.6 | 15.8 | 15.47 | 9 | 0.27 | 1.72 | -0.8 | -5.1713 | 0.8 |  | FALSE
10 | 18.61 | 18.5 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 17.3 | 17.6 | 17.9 | 18.3 | 17.9 | 9 | 0.36 | 2 | -0.71 | -3.9665 | 0.8 |  | TRUE
Датчик FGABI1.3-150-Fe (удлиненный)
Настройка на образцы №№ 12693 602-018, 12695 602-020, 12696 602-022 (Appl: 5)
№ образца | паспорт, %СФФ | FMP30 1: FMP30 |  |  |  |  | Абс. погр-ть, %СФФ | откл к измерен., % | допуск (ISO 8249:2000 MOD) |  | Вывод: пог-ть меньше допуска
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ср., %СФФ | n | S, %СФФ | cov, %
12693 602-018 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 9 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0.5 |  | TRUE
12694 602-019 | 1.42 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.41 | 9 | 0.03 | 2.21 | -0.01 | -0.70922 | 0.5 |  | TRUE
12695 602-020 | 8.73 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.68 | 9 | 0.04 | 0.5 | -0.05 | -0.57604 | 0.5 |  | TRUE
12696 602-022 | 30.18 | 30.4 | 30.2 | 30 | 30 | 30.2 | 30.5 | 30.1 | 30.5 | 30.2 | 30.24 | 9 | 0.19 | 0.62 | 0.06 | 0.19841 | 5 | % | TRUE
12697 602-056 | 61.44 | 61.2 | 61.3 | 61.4 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.2 | 61.4 | 60.8 | 61.22 | 9 | 0.18 | 0.29 | -0.22 | -0.35936 | 8 | % | TRUE
1 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 9 | 0 | 3.86 | 0.02 | 16.6667 | 0.5 |  | TRUE
2 | 0.811 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.8 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.8 | 9 | 0.03 | 3.83 | -0.011 | -1.375 | 0.5 |  | TRUE
3 | 4.25 | 4.1 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4 | 4,09 | 9 | 0.1 | 2.34 | #VALUE! | #VALUE! | 0.5 |  | #VALUE!
4 | 2.31 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 9 | 0.03 | 1.36 | 0.19 | 7.6 | 0.6 |  | TRUE
4 | 2.96 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.79 | 9 | 0.15 | 5.54 | -0.17 | -6.0932 | 0.8 |  | TRUE
5 | 5.623 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.42 | 9 | 0.09 | 1.74 | -0.203 | -3.7454 | 0.8 |  | TRUE
5 | 7.09 | 7.3 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | 7 | 6.9 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 7.13 | 9 | 0.27 | 3.74 | 0.04 | 0.56101 | 0.8 |  | TRUE
6 | 3.21 | 3.2 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 3.2 | 3 | 2.9 | 3.08 | 9 | 0.28 | 9.17 | -0.13 | -4.2208 | 0.8 |  | TRUE
6 | 5.19 | 5.7 | 6.5 | 5.5 | 6.1 | 5.4 | 4.6 | 4.7 | 5 | 5.5 | 5.43 | 9 | 0.62 | 11.44 | 0.24 | 4.4199 | 0.8 |  | TRUE
7 | 10.24 | 9.6 | 9.7 | 10 | 9.7 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.52 | 9 | 0.25 | 2.62 | -0.72 | -7.563 | 0.8 |  | TRUE
7 | 9.85 | 9.4 | 8.9 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 9.2 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.18 | 9 | 0.2 | 2.17 | -0.67 | -7.2985 | 0.8 |  | TRUE
8 | 8.699 | 9.2 | 9.2 | 9 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 8.92 | 9 | 0.2 | 2.23 | 0.221 | 2.4776 | 0.8 |  | TRUE
9 | 16.27 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 16.2 | 15.1 | 15.46 | 9 | 0.4 | 2.58 | -0.81 | -5.2393 | 0.8 |  | FALSE
9 | 17.03 | 17.7 | 16.9 | 16.7 | 17 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 17.6 | 17.7 | 17.19 | 9 | 0.4 | 2.58 | 0.16 | 0.93077 | 0.8 |  | TRUE
10 | 18.61 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 18.1 | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 17.9 | 17.7 | 9 | 0.19 | 1.05 | -0.91 | -5.1412 | 0.8 |  | FALSE
Note on C55: отметка карандашом на линии
Note on C76: отметка чуть выходит за линию
Note on C91: отметка чуть выходит за линию
Note on C92: отметка чуть выходит за линию
Note on C115: отметка чуть выходит за линию
Note on C116: отметка чуть выходит за линию
Note on C138: отметка чуть выходит за линию
Note on C139: отметка чуть выходит за линию
Note on D34: отметка карандашом на линии

## Табл. (х)
Исходная | [14 empty] | Итоговая
| обр. MG |  |  |  | обр. MP |  | обр. MP |  |  |  | обр. FN |  | обр. FN |  |  | обр. MG |  | обр. MP |  | обр. FN |  | обр. СФФ
[5 empty] | обр. 10 |  | обр. 7 |  |  |  | 34-5 |  | 58-5 |  | N(x) | R2 |  | R2 |  | R2 |  | R2
N(x) | R2 |  |  |  | R2 |  | R2 |  |  |  | R2 |  | R2 |  |  | степ. | квадр. | степ. | квадр. | степ. | квадр. | степ. | квадр.
| степ. | квадр. |  | № | степ. | квадр. | степ. | квадр. |  | № | степ. | квадр. | степ. | квадр. | МК-1.2Ф | 0.9919 | 0.9987 | 0.88193 | 0.99883 | 0.8396 | 0.98393
МК-1.2Ф | 0.9919 | 0.9987 | МК-1.2Ф | [5 empty] | МК-1.2Ф | [5 empty] | МФ-51НЦ |  |  | 0.94335 | 0.9908 | 0.93685 | 0.9909
[10 empty] | 0801 | 0.8537 | 0.9994 | 0.8313 | 0.9727 | МФ-10И |  |  | 0.93075 | 0.98875 | 0.9306 | 0.9952
|  |  |  | 0805 | 0.8844 | 0.9988 | 0.8429 | 0.9989 |  | 0805 | 0.8502 | 0.9969 | 0.8379 | 0.9929 | МВП-2М |  |  | 0.9563 | 0.9845
|  |  |  | 0812 | 0.8826 | 0.9988 | 0.8529 | 0.9986 |  | 0812 | 0.8032 | 0.9922 | 0.8664 | 0.9857 | ФХ-3 | 0.9757 | 0.99996
|  |  |  | 0814 | 0.8788 | 0.9989 | 0.865 | 0.9987 |  | 0814 | 0.8263 | 0.9973 | 0.8557 | 0.99 | MagneGage | 0.9964 | 0.9898
[5 empty] | 0.88193 | 0.99883 | 0.8536 | 0.99873 |  | 0823 | 0.8086 | 0.9789 | 0.7289 | 0.959 | MP30 | 0.99455 | 0.98725 | 0.9448 | 0.9662 | 0.9641 | 0.9676
[10 empty] | 0920 | 0.8544 | 0.9999 | 0.8178 | 0.998 | FMP30 |  |  | 0.94107 | 0.97173
[10 empty] | 0923 | 0.8566 | 0.9993 | 0.8881 | 0.9914 |  |  |  | обр. 10 |  | обр.58-5
[10 empty] | 0924 | 0.8598 | 0.9991 | 0.8802 | 0.9686
[10 empty] | 1121 | 0.8719 | 0.998 | 0.8501 | 0.9971
[11 empty] | 0.84274 | 0.99567 | 0.8396 | 0.98393 | В печать
|  |  | МФ-51НЦ |  | 0.9325 | 0.9964 | 0.9331 | 0.9891 | МФ-51НЦ |  | 0.9361 | 0.9936 | 0.939 | 0.9909 |  | обр. MG |  | обр. MP |  | обр. FN
[5 empty] | 0.9542 | 0.9852 | 0.9426 | 0.983 |  |  | 0.9323 | 0.9914 | 0.9347 | 0.9909 | N(x) | R2 |  | R2 |  | R2
[5 empty] | 0.94335 | 0.9908 | 0.93785 | 0.98605 | [7 empty] | степ. | квадр. | степ. | квадр. | степ. | квадр.
|  |  | МФ-10И |  | 0.9252 | 0.9882 | 0.8839 | 0.9911 | МФ-10И |  |  |  | 0.9306 | 0.9952 | MagneGage | 0.9964 | 0.9898
[5 empty] | 0.9363 | 0.9893 | 0.9088 | 0.9965 | [6 empty] | MP30 | 0.99455 | 0.98725 | 0.9448 | 0.9662 | 0.9641 | 0.9676
[5 empty] | 0.93075 | 0.98875 | 0.89635 | 0.9938 | [6 empty] | МК-1.2Ф | 0.9919 | 0.9987 | 0.88193 | 0.99883 | 0.8396 | 0.98393
|  |  | МВП-2М |  | 0.9563 | 0.9845 | [8 empty] | МФ-51НЦ |  |  | 0.94335 | 0.9908 | 0.93685 | 0.9909
ФХ-3 | 0.9757 | 0.99996 | [12 empty] | МФ-10И |  |  | 0.93075 | 0.98875 | 0.9306 | 0.9952
MagneGage | 0.9964 | 0.9898 | [12 empty] | МВП-2М |  |  | 0.9563 | 0.9845
MP30 | 0.994 | 0.9869 | MP30 |  | 0.9448 | 0.9662 | 0.9394 | 0.9788 | MP30 |  | 0.9586 | 0.9632 | 0.9641 | 0.9676 | ФХ-3 | 0.9757 | 0.99996
MP30ES | 0.9951 | 0.9876
|  |  | FMP30 | ПрД | 0.9451 | 0.9716 | 0.9326 | 0.9795
|  |  |  | ГД | 0.9457 | 0.9702 | 0.9355 | 0.9856
|  |  |  | УдлД | 0.9324 | 0.9734 | 0.9454 | 0.9698

## Табл. (FN)
Исходная
FN/%Ф |  | обр. MG |  |  | обр. MP |  |  | обр. FN
|  | лин. |  | квадр. | лин. |  | квадр. | лин. |  | квадр.
| № | K | R2 |  | K | R2 |  | K | R2
МК-1.2Ф | 0801 | 0.9358 | 0.9648 | 0.9926 |  |  |  | 1.7622 | 0.9862 | 0.9977
| 0805 |  |  |  | 1.0417 | 0.9986 | 0.9994 | 1.6939 | 0.9908 | 0.9933
| 0812 |  |  |  | 1.0449 | 0.9977 | 0.9994 | 1.7392 | 0.9909 | 0.9948
| 0814 |  |  |  | 1.1019 | 0.9971 | 0.9997 | 1.7483 | 0.993 | 0.9944
| 0823 | [6 empty] | 1.7448 | 0.9894 | 0.9932
| 0920 | [6 empty] | 1.7607 | 0.9929 | 0.9986
| 0923 | [6 empty] | 1.761 | 0.9943 | 0.9984
| 0924 | [6 empty] | 1.748 | 0.9927 | 0.9989
| 1121 | [6 empty] | 1.7023 | 0.9829 | 0.9903
[5 empty] | 1.0628 | 0.9978 | 0.9995 | 1.74 | 0.99034 | 0.99551
МФ-51НЦ | 100 … |  |  |  | 1.6308 | 0.9488 | 0.9931 | 1.7111 | 0.99825 | 0.99827
| 020 … |  |  |  | 1.7899 | 0.9685 | 0.9912 | 1.7455 | 0.9958 | 0.9987
[5 empty] | 1.7104 | 0.95865 | 0.99215 | 1.7283 | 0.99703 | 0.99848
МФ-10И | 47 |  |  |  | 0.5016 | 0.9751 | 0.9945 | 1.7899 | 0.9997 | 0.9997
| 62 |  |  |  | 0.5402 | 0.9881 | 0.9959
[5 empty] | 0.5209 | 0.9816 | 0.9952 | 1.7899 | 0.9997 | 0.9997
ФХ-3 |  | 0.5497 | 0.6602 | 0.9683
МВП-2М
MagneGage |  | 1 | 0.9987 | 0.999
MP30 |  | 0.5633 | 0.9639 | 0.997 | 1.1665 | 0.9837 | 0.9896 | 1.7802 | 0.9953 | 0.9983
MP30ES |  | 0.5698 | 0.9699 | 0.9965
FMP30 | ПрД |  |  |  | 1.1955 | 0.9077 | 0.9943
| ГД |  |  |  | 1.2093 | 0.9358 | 0.9984
| ГД |  |  |  | 1.2072 | 0.9399 | 0.9984
[5 empty] | 1.204 | 0.9278 | 0.99703
Итоговая
[11 empty] | FN/%Ф | обр. MG |  |  | обр. MP |  |  | обр. FN
[12 empty] | лин. |  | квадр. | лин. |  | квадр. | лин. |  | квадр.
[12 empty] | K | R2 | R2 | K | R2 | R2 | K | R2 | R2
[11 empty] | МК-1.2Ф |  |  |  | 1.0628 | 0.9978 | 0.9995 | 1.74 | 0.99034 | 0.99551
[11 empty] | МФ-51НЦ |  |  |  | 1.7104 | 0.95865 | 0.99215 | 1.7283 | 0.99703 | 0.99848
[11 empty] | МФ-10И |  |  |  | 0.5209 | 0.9816 | 0.9952 | 1.7899 | 0.9997 | 0.9997
[11 empty] | ФХ-3 | 0.5497 | 0.6602 | 0.9683
МВП-2М
[11 empty] | MagneGage | 1 | 0.9987 | 0.999
[11 empty] | MP30 |  |  |  | 1.204 | 0.9278 | 0.99703